1-	TESTS EN TEMPERATURE PREAMPLIS.

En fonction de la température prise sur 3 preamplis 12,5MHz et 2 preamplis 6,25MHz, on a mesure:

- Au pic en Ω : fréquence, gain et phase.

- a la fréquence constante de départ : gain et phase.

Gain ≡ résistance équivalente de transfert du filtre.

La plage de température étudiée est de 15-35deg.C.

Les tests ont été réalises dans les deux sens avec une attente a

35deg.C afin d’observer une éventuelle hystérésis.

variation quasi-linéaire -3,5kHz/ºC

Instabilité 2º max.

variation de 7Ω sur la gamme soit environ 3% max.

variation linéaire de -1º/ºC.

variation de 13Ω sur la gamme soit 5%  max.

FΩ=12,5MHz :

- Résistance de transfert R≈250 Ω.

- Variation la plus gênante : phase a freq.=cte de -1º/ºC.

- les différentes mesures montrent que l’hystérésis est liée au temps de montée et de descente de la température (inertie thermique).

# F=6,25MHz

# variation de 6kHz sur la gamme

Instabilité 2º/ºC max.

variation de 4Ω sur la gamme soit environ 1%.

variation quasi-lineaire de –0,17º/ºC.

variation de 4Ω sur la gamme soit environ 1%.

FΩ=6,25MHz :

- Résistance de transfert R≈380 Ω.

COMPARAISON 12,5MHz /6,25MHz :

- la fréquence d’accord varie environ 10 fois moins après changement de fréquence : 70kHz / 6kHz.

- la phase a l’accord connaît la même instabilité (2º).

- la résistance équivalente a l’accord varie 3 fois moins de façon relative après changement de fréquence.

- la phase a fréquence fixe varie 6 fois moins après changement de fréquence : –1º/ºC  / –0,17º/ºC.

- la résistance équivalente a fréquence constante varie 5 fois moins de façon relative après changement de fréquence.

2-	BRUIT PREAMPLIS 6,25MHz.

Pour les deux preamplis, ont été mesures les bruits avec photodiode non-eclairee/eclairee (I=20mA):

non-eclairee :  ep=3,8nV/√Hz.

eclairee : ep=2,1μV/√Hz.

soit Rs/b=7,5  (5,5 pour 12,5MHz)

- ep éclairée correspond au bruit de shot-noise du courant DC de 20mA.

- l’augmentation du Rs/b est supérieure a celle attendue.