Réunion  Virgo - Electronique

25/10/01 9h30 – 10h15

Présents : B. MOURS, S. VILALTE, P-Y DAVID, D. BOGET et F. MOREAU.

Points abordés :

1) Présentation des résultats de mesures sur les préamplis des photodiodes

(S. VILALTE).

Mesures pour des températures comprises entre 15 et 35C pour des préamplis fonctionnant à 12,5MHz et à 6,25 MHz

 Suivi du déplacement du pic en fréquence et de la phase en fonction de la température.

 Variation de la fréquence du pic en fonction de la température et variation correspondante de la phase

 Comparaison des mesures pour plusieurs cartes à 12,5MHz

Ces résultats doivent donner lieu à la rédaction d'une note technique VIRGO

1-	TESTS EN TEMPERATURE PREAMPLIS.

En fonction de la température prise sur 3 préamplis à 12,5MHz et 2 préamplis à 6,25MHz, on a mesuré:

- Au pic en Ω : fréquence, gain et phase.

- A la fréquence constante de départ : gain et phase.

Gain ≡ résistance équivalente de transfert du filtre.

La plage de température étudiée est de 15-35deg.C.

Les tests ont été réalisés dans les deux sens avec une pose à

35deg.C afin d’observer une éventuelle hystérésis.

variation quasi-linéaire -3,5kHz/ºC

Instabilité 2º max.

variation de 7Ω sur la gamme soit environ 3% max.

variation linéaire de -1º/ºC.

variation de 13Ω sur la gamme soit 5%  max.

FΩ=12,5MHz :

- Résistance de transfert R≈250 Ω.

- Variation la plus gênante : phase à fréq.=cte de -1º/ºC.

- les différentes mesures montrent que l’hystérésis est liée au temps de montée et de descente de la température (inertie thermique).

# F=6,25MHz

# variation de 6kHz sur la gamme

Instabilité 2º/ºC max.

variation de 4Ω sur la gamme soit environ 1%.

variation quasi-lineaire de –0,17º/ºC.

variation de 4Ω sur la gamme soit environ 1%.

FΩ=6,25MHz :

- Résistance de transfert R≈380 Ω.

COMPARAISON 12,5MHz /6,25MHz :

- la fréquence d’accord varie environ 10 fois moins après changement de fréquence : 70kHz / 6kHz.

- la phase à l’accord connaît la même instabilité (2º).

- la résistance équivalente à l’accord varie 3 fois moins de façon relative après changement de fréquence.

- la phase a fréquence fixe varie 6 fois moins après changement de fréquence : –1º/ºC  / –0,17º/ºC.

- la résistance équivalente à fréquence constante varie 5 fois moins de façon relative après changement de fréquence.

2-	BRUIT PREAMPLIS 6,25MHz.

Pour les deux préamplis, ont été mesurés les bruits avec photodiode non-éclairée/éclairée (I=20mA):

non-eclairee :  ep=3,8nV/√Hz.

eclairee : ep=2,1μV/√Hz.

soit Rs/b=7,5  (5,5 pour 12,5MHz)

- ep éclairée correspond au bruit de shot-noise du courant DC de 20mA.

- l’augmentation du Rs/b est supérieure à celle attendue.

#### Liste des actions

| Date initiale | Description | Personnes concernées | ### Date limite | ### Etats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/07/01 | Etudes des modifications à opérer pour réaliser le changement de fréquence (passage a 6MHz) et commencer à préparer une carte. | S. V | 01/10/01 | C |
| 02/08/01 | Passer d’une protection des photodiodes en tension à une protection en courant. Pas nécessaire si les cartes Detection Diodes sont utilisées en conditions normales. | S. V |  | A |
| 02/08/01 | Développement à réaliser pour l’étalonnage de VIRGO -Carte d’asservissement de la puissance de la diode laser. -Carte de traitement des signaux des photodiodes et des photodiodes quadrants. -Carte permettant la mesure du retard du à la chaîne d’acquisition. | S. V, R. H | Avril 2002 | NS |
| 23/08/01 | Recherche et achat des diodes les mieux adaptées pour un faisceau à 915nm. | S. V |  | C |
| 23/08/01 | Test d’un nouveau mélangeur à 17dBm (référence : ) pour évaluer la dynamique | S. V |  | C |
| 20/09/01 | Etudier les possibilités pour rendre le préampli des photodiodes moins sensibles à la température -achat de capacités moins sensibles à la température. -tests dans une étuve (rapport à faire pour présenter les résultats) -Modèle à voir | S. V | 11/10/01 | T |
| 20/09/01 | Achat de transmetteurs optiques : stocks épuisés (reste 10 à 20 spares, accord B. MOURS) | F. M |  |  |
| 20/09/01 | Achat de matériel électronique, définir les besoins (multimètre et oscilloscope) | S. V, P-Y. D, F. M | 11/10/01 |  |
| 20/09/01 | Inventaire des photodiodes disponibles | S. V, F. M |  |  |

T : terminée / C : en cours / TBD : à préciser / NS : pas encore démarrer / A : abandonner.